附件1

第一批试行临床检验结果互认的检验项目

- 生化项目（19项）

钾（K），钠（Na），氯（Cl），钙（Ca），磷（P），总蛋白（TP），白蛋白（ALB），总胆固醇（TC），甘油三酯（TG），肌酐（CRE），尿素（URE），尿酸（UA），葡萄糖（GLU），丙氨酸氨基转氨酶（ALT），天门冬氨酸氨基转氨酶（AST），γ-谷氨酰基转移酶（GGT），乳酸脱氢酶（LDH），肌酸激酶（CK），糖化血红蛋白A1c（HbA1c）。

二、免疫项目（3项）

乙肝病毒表面抗原（HBsAg），乙肝病毒表面抗体（HBsAb），丙肝病毒抗体（anti-HCV）。

三、血细胞分析（5项）

白细胞（WBC），红细胞（RBC），血红蛋白（HGB），血小板（PLT），血细胞比容（HCT）。

附件2

第一批试行临床检验结果互认的医疗机构

| 序号 | 地区 | 医疗机构名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 北京市 |  |
| 1 | 京 | 北京医院 |
| 2 | 京 | 中日友好医院 |
| 3 | 京 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 4 | 京 | 中国医学科学院阜外医院 |
| 5 | 京 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 6 | 京 | 中国医学科学院整形外科医院 |
| 7 | 京 | 北京大学第一医院 |
| 8 | 京 | 北京大学人民医院 |
| 9 | 京 | 北京大学第三医院 |
| 10 | 京 | 北京大学口腔医院 |
| 11 | 京 | 北京大学第六医院 |
| 12 | 京 | 北京肿瘤医院 |
| 13 | 京 | 北京大学首钢医院 |
| 14 | 京 | 北京大学国际医院 |
| 15 | 京 | 北京清华长庚医院 |
| 16 | 京 | 北京华信医院 |
| 17 | 京 | 北京博爱医院 |
| 18 | 京 | 航空总医院 |
| 19 | 京 | 民航总医院 |
| 20 | 京 | 航天中心医院 |
| 21 | 京 | 国家电网公司北京电力医院 |
| 22 | 京 | 煤炭总医院 |
| 23 | 京 | 首都医科大学宣武医院 |
| 24 | 京 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 25 | 京 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 26 | 京 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 27 | 京 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
| 28 | 京 | 首都医科大学附属北京地坛医院 |
| 29 | 京 | 首都医科大学附属北京妇产医院 |
| 30 | 京 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 31 | 京 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 32 | 京 | 首都医科大学附属北京安定医院 |
| 33 | 京 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 34 | 京 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |
| 35 | 京 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
| 36 | 京 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
| 37 | 京 | 北京积水潭医院 |
| 38 | 京 | 北京回龙观医院 |
| 39 | 京 | 北京市体检中心 |
| 40 | 京 | 中国中医科学院广安门医院 |
| 41 | 京 | 中国中医科学院西苑医院 |
| 42 | 京 | 中国中医科学院望京医院 |
| 43 | 京 | 北京中医药大学东直门医院 |
| 44 | 京 | 北京中医药大学东方医院 |
| 45 | 京 | 北京中医药大学附属第三医院 |
| 46 | 京 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 |
| 47 | 京 | 首都医科大学附属复兴医院 |
| 48 | 京 | 首都医科大学附属北京潞河医院 |
| 49 | 京 | 北京市昌平区医院 |
| 50 | 京 | 北京市顺义区医院 |
| 51 | 京 | 北京市平谷区医院 |
| 52 | 京 | 北京市大兴区人民医院 |
| 53 | 京 | 北京市垂杨柳医院 |
| 54 | 京 | 北京市海淀医院 |
| 55 | 京 | 北京市肛肠医院 |
| 56 | 京 | 北京市房山区良乡医院 |
| 57 | 京 | 北京市宣武区中医医院 |
| 58 | 京 | 北京市顺义区中医医院 |
| 59 | 京 | 北京市房山区中医医院 |
| 60 | 京 | 北京市昌平区中医医院 |
| 61 | 京 | 北京市昌平区中西医结合医院 |
| 62 | 京 | 北京市红十字会急诊抢救中心 |
| 63 | 京 | 北京京煤集团总医院 |
| 64 | 京 | 北京燕化医院 |
| 65 | 京 | 北京爱育华妇儿医院 |
| 66 | 京 | 北京王府中西医结合医院 |
| 67 | 京 | 北京裕和中西医结合康复医院 |
| 68 | 京 | 北京迪安临床检验所 |
| 69 | 京 | 北京洛奇临床检验所 |

| 序号 | 地区 | 医疗机构名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 天津市 |  |
| 1 | 津 | 天津市第一中心医院 |
| 2 | 津 | 天津市人民医院 |
| 3 | 津 | 天津市第三中心医院 |
| 4 | 津 | 天津市第四中心医院 |
| 5 | 津 | 天津市第五中心医院 |
| 6 | 津 | 天津医科大学总医院 |
| 7 | 津 | 天津医科大学第二医院 |
| 8 | 津 | 天津市肿瘤医院 |
| 9 | 津 | 天津医科大学代谢病医院 |
| 10 | 津 | 天津中医药大学第一附属医院 |
| 11 | 津 | 天津中医药大学第二附属医院 |
| 12 | 津 | 天津市中医药研究院附属医院 |
| 13 | 津 | 中国医学科学院血液病医院 |
| 14 | 津 | 天津市天津医院 |
| 15 | 津 | 天津市胸科医院 |
| 16 | 津 | 天津市环湖医院 |
| 17 | 津 | 泰达国际心血管病医院 |
| 18 | 津 | 天津市儿童医院 |
| 19 | 津 | 天津市中心妇产科医院 |
| 20 | 津 | 天津市第二人民医院 |
| 21 | 津 | 天津市中西医结合医院 |
| 22 | 津 | 天津市第四医院 |
| 23 | 津 | 天津市海河医院 |
| 24 | 津 | 天津市安定医院 |
| 25 | 津 | 天津市泰达医院 |
| 26 | 津 | 天津市宁河区医院 |
| 27 | 津 | 天津市静海区医院 |
| 28 | 津 | 天津市武清区人民医院 |
| 29 | 津 | 天津市武清区中医医院 |
| 30 | 津 | 天津市宝坻区人民医院 |
| 31 | 津 | 天津市北辰医院 |
| 32 | 津 | 天津市北辰区中医医院 |
| 33 | 津 | 天津市蓟县人民医院 |
| 34 | 津 | 天津医科大学总医院空港医院 |
| 35 | 津 | 天津金域医学检验所 |
| 36 | 津 | 天津迪安执信医学检验所 |
| 37 | 津 | 天津爱迪康医学检验所 |
| 序号 | 地区 | 医疗机构名称 |
|  | 河北省 |  |
| 1 | 冀 | 河北医科大学第一医院 |
| 2 | 冀 | 河北医科大学第二医院 |
| 3 | 冀 | 河北医科大学第三医院 |
| 4 | 冀 | 河北医科大学第四医院 |
| 5 | 冀 | 河北省人民医院 |
| 6 | 冀 | 河北省儿童医院 |
| 7 | 冀 | 河北大学附属医院 |
| 8 | 冀 | 承德医学院附属医院 |
| 9 | 冀 | 华北理工大学附属医院 |
| 10 | 冀 | 河北北方学院附属第一医院 |
| 11 | 冀 | 华北石油管理局总医院 |
| 12 | 冀 | 中国石油天然气集团公司中心医院 |
| 13 | 冀 | 开滦总医院 |
| 14 | 冀 | 白求恩国际和平医院 |
| 15 | 冀 | 石家庄市第一医院 |
| 16 | 冀 | 保定市第一中心医院 |
| 17 | 冀 | 廊坊市人民医院 |
| 18 | 冀 | 沧州市中心医院 |
| 19 | 冀 | 邢台市人民医院 |
| 20 | 冀 | 唐山市工人医院 |
| 21 | 冀 | 唐山市妇幼保健院 |
| 22 | 冀 | 邯郸市中心医院 |
| 23 | 冀 | 邯郸市第一医院 |
| 24 | 冀 | 秦皇岛市第一医院 |
| 25 | 冀 | 衡水市人民医院 |
| 26 | 冀 | 衡水市第四人民医院 |

附件3

京津冀区域互认实验室质量与技术要求（试行）

一、范围

本标准规定了医学实验室临床样本管理、检验设备管理、检验系统校准、质量保证及检验报告的要求。

本标准适用于京津冀地区实施检验结果互认的医学实验室。

二、临床样本管理

1.临床样本应有明确、清晰的标识。

2.应使用条形码技术管理样本，并制定相应的编码规则，确保样本标识的唯一性。对在实验室内进行二次分注的样本，应能保证可追溯至原始样本。

3.应编写与检验项目相适应的样本采集手册或说明书，并发放至采血部门和相关临床科室。

4.采样后要记录采样时间，并在检验申请单或相关文件上注明。

5.样本采集后应在规定时间内送至实验室。样本运输应在规定的保存条件（如低温、密封、闭光）下进行，样本应放入有依托和防泄漏作用的坚固容器中。

6.需进行血清分离的样本应在规定时间内完成。

7.应编制样本的接收标准和相关程序文件。交接过程应有记录，内容至少包括：接收日期及时间、样本标识、样本质量、接收人。对不符合标准的样本，应及时通知检验申请者或留样者，并记录。

8.待检样本、检测中样本及检测后样本应分别在不同区域内保存，区域应有明确标识。

9.应根据样本中被测物稳定性的特点，制定检测后样本的保留期限，以备复检使用。对感染性疾病和肿瘤标志物检测结果为“阳性”的样本，可长期保存。

三、检验设备管理

1.应配备检验服务所需的全部设备。

2.制定检测仪器及相关辅助设备的校准、使用、维护和功能检查的程序文件和作业指导书，并按要求执行。

3.应按照国家相关规定对检测仪器进行检定、校准，并做相应记录。

4.应为检测仪器建立设备档案，并加贴标识，表明其工作和校准状态、校准日期和负责人。

5.检验操作的作业指导书应符合《临床操作规程编写要求》（WS/T 227—2002）的编写要求，并放置现场。

6.带有试剂冷藏功能的仪器设备，应保持待机状态。

7.检验系统校准：

（1）实验室使用配套检验系统时，应按系统规定的程序进行设备和项目校准，并记录。

（2）实验室自建检验系统时，应制订相应的校准程序和作业指导书，规定使用的校准物种类、来源及数量，校准方法、校准时间间隔和校准验证方法等。

（3）检验结果应可溯源。

四、质量控制

（一）室内质量控制要求

1.应制定室内质量控制方案，包括质控物来源及浓度、质控规则和质控记录。

2.室内质控物应选用稳定性好、基质效应小的待检物类似物。商品质控物应符合国家对体外诊断试剂产品的要求。自制质控物应保留全部实验数据，如瓶间差、稳定性等。

3.应确认或验证检验方法的分析性能，包括精密度、正确度、测量区间和参考区间等。室内精密度应符合附录A的相关要求。

4.定量实验至少应采用12S为警告规则，13S和22S为失控规则。定性实验的质控结果应符合“阴性”或“阳性”样本的判断要求。

5.检测临床样本时，应至少测定2个以上浓度水平的质控物。定性实验应采用阳性和阴性质控物。只有一个阳性质控物时，应选用弱阳性。

6.应设专人审核质控结果，发现影响检测结果有效性和准确性的因素时，应及时纠正，必要时提出预防措施。

7.室内质控结果合格后出检测报告；室内质控结果失控，应分析原因，纠正后再出检测报告。

8.定量实验应绘制质控图。宜采用计算机自动收集质控数据，使用重复点显示全部质控数据点。

9.室内质控结果应按月总结，内容至少包括：均值、标准差、变异系数、失控情况等。

（二）室间质量评价要求

1.应监控外部质量评价活动、能力验证活动或实验室间比对的结果，当结果不符合预定的评价标准时，应采取纠正措施。

2.检验结果的重现性精密度应符合附录A要求。

五、检验报告

1.检验报告至少应包括以下内容：

（1）实验室名称、地址、标识、联络方式；

（2）患者姓名、唯一性标识、性别、出生年月（或年龄）；

（3）申请人姓名、唯一标识；

（4）样本采集的日期和时间；

（5）样本种类（如血清、血浆、全血）及质量描述；

（6）检验报告发布的日期和时间；

（7）检验结果和测量单位，结果应使用法定计量单位；

（8）参考区间；

（9）适用时，结果解释；

（10）操作者及审核者的签名。

2.临床免疫检测项目应注明检测方法。

附录A

检验结果互认实验室精密度要求

| 序号 | 项目名称 | 室内不精密度 | 重现性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钾 | ≤2.5% | ±0.4 mmol/L |
| 2 | 钠 | ≤1.5% | ±4 mmol/L |
| 3 | 氯 | ≤1.5% | ±5% |
| 4 | 钙 | ≤2.0% | ±0.25 mmol/L |
| 5 | 磷 | ≤4.0% | ±10.7% |
| 6 | 总蛋白 | ≤2.0% | ±5% |
| 7 | 白蛋白 | ≤2.5% | ±6% |
| 8 | 总胆固醇 | ≤3.0% | ±9% |
| 9 | 甘油三酯 | ≤5.0% | ±18.8% |
| 10 | 肌酐 | ≤3.5% | ±15% |
| 11 | 尿素 | ≤3.0% | ±9% |
| 12 | 尿酸 | ≤4.3% | ±17% |
| 13 | 葡萄糖 | ≤3.0% | ±10% |
| 14 | 丙氨酸氨基转移酶 | ≤6.0% | ±18% |
| 15 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | ≤6.0% | ±20% |
| 16 | γ-谷氨酰基转移酶 | ≤3.5% | ±20% |
| 17 | 乳酸脱氢酶 | ≤4.0% | ±20% |
| 18 | 肌酸激酶 | ≤5.5% | ±21% |
| 19 | 糖化血红蛋白A1c | 3% | 6% |
| 20 | 白细胞 | ≤3.9% | ±10% |
| 21 | 红细胞 | ≤2.0% | ±4% |
| 22 | 血红蛋白 | ≤2.1% | ±4.5% |
| 23 | 血小板 | ≤6.0% | ±14% |
| 24 | 红细胞比容 | ≤2.1% | ±5% |
| 25 | 乙肝病毒表面抗原 | 一致 | 一致 |
| 26 | 乙肝病毒表面抗体 | 一致 | 一致 |
| 27 | 丙肝病毒抗体 | 一致 | 一致 |

附件4

京津冀地区临床实验室室间质量评价

协作方案

针对京津冀地区拟互认项目（共计27项），室间质评计划将采用统一评价方案：统一质评样本数量，统一质评频次，统一质评评价标准。具体要求如下：

一、糖化血红蛋白正确度验证计划

1.样本：统一使用HbA1c国家二级标准物质。

2.评价标准：定值±6%。

3.统一正确度验证方案。

4.京津冀地区数据汇总分析。

二、质评频次及样本数量

| EQA计划 | EQA样本数 | 质评频次/每年 |
| --- | --- | --- |
| 生化项目 | 5 | 3 |
| HbA1c | 5 | 1 |
| 临检项目 | 5 | 2 |
| 肿瘤标志物 | 5 | 2 |
| 肝炎标志物 | 5 | 3 |

三、评价标准

| 编码 | 质评计划/检验项目 | 可接受范围 |
| --- | --- | --- |
| 临床化学（按方法分组） |  |  |
| 1 | 钾 | 靶值±0.5mmol/L |
| 2 | 钠 | 靶值±4mmol/L |
| 3 | 氯 | 靶值±5% |
| 4 | 钙 | 靶值±0.25mmol/L |
| 5 | 磷 | 靶值±0.097mmol/L或±10.7% (取大者) |
| 6 | 葡萄糖 | 靶值±0.33mmol/L或±10% (取大者) |
| 7 | 尿素 | 靶值±0.71mmol/L或±9% (取大者) |
| 8 | 尿酸 | 靶值±17% |
| 9 | 肌酐 | 靶值±26.5μmol/L或±15% (取大者) |
| 10 | 白蛋白 | 靶值±10% |
| 11 | 总蛋白 | 靶值±10% |
| 12 | 总胆固醇 | 靶值±10% |
| 13 | 甘油三酯 | 靶值±25% |
| 14 | 丙氨酸氨基转移酶 | 靶值±20% |
| 15 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 靶值±20% |
| 16 | γ-谷氨酰基转肽酶 | 靶值±20% |
| 17 | 肌酸激酶 | 靶值±30% |
| 18 | 乳酸脱氢酶 | 靶值±20% |
| 糖化血红蛋白（按仪器分组） |  |  |
| 1 | 糖化血红蛋白（HbA1c） | 靶值±8%（参考方法定值） |
| 全血细胞计数（按仪器分组） |  |  |
| 1 | 白细胞计数 （WBC） | 靶值±15% |
| 2 | 血红蛋白（HGB） | 靶值±6% |
| 3 | 红细胞计数（RBC） | 靶值±6% |
| 4 | 血细胞压积（HCT） | 靶值±9% |
| 5 | 血小板计数 | 靶值±20% |
| 肝炎标志物 |  |  |
| 1 | 乙肝病毒表面抗原 | 与预期结果一致 （阳性：80%参加者结果一致性） （阴性：90%参加者结果一致性） |
| 2 | 乙肝病毒表面抗体 |  |
| 3 | 丙肝病毒抗体 |  |

北京市卫生计生委办公室                  2016年8月22日印发